## Kalibrering
Sverker 900 Felsökning
Felkälla Kalibrering
| Vad är fel: | Åtgärd: |  | Vad är fel: | Åtgärd: |  | Vad är fel: | Åtgärd: |  | Vad är fel: | Åtgärd:
VG-kort | Flera punkter blir röda (fel) på två st VG-kort under kalibrering | Kolla om VG-kablarna (KG-08624) på felande kort blivit skiftade. Börja med VG-korten om de ser rätt ut, kolla om de är rätt kopplade på filterkortet. | CG-Kort | Resultatet på någon punkt visar tvärtom (minus istället för plus t.ex.) | 1. Kolla om kablarna från testutrustning är rätt kopplade. 2. Kolla om svart-röda kablarna från filterkortet (KG-08623/KG-08622) som sitter på sidan av CG-kortet blivit skiftade antingen på CG-kortet eller på filterkortet. 3. Kolla att Binding Post-kontakterna och Banankontakterna sitter rätt. | IO-Kort | IO fallerar på Ampermeter DC Current | 1. Om R1 visar True (grönt) och R2 visar False (rött) I PTS och mäter noll I resultatet, kan det vara relät som behöver bytas ut I testskåpet. 2. Om IO visar fel på punkt R1 eller R4, testa om hela VG4. Om IO visar fel på punkt R2 eller R3, testa om DC Current på CG2. (Även om dessa punkter visar TRUE/Grönt). | Bulk | VG fallerar på bulk | Testa om DC Calibration på VG-kortet som fallerade.
| Flera punkter blir röda (fel) på flera VG-kort under kalibrering | 1. Kolla rätt kalibreringsinställning (Improved CG/Q7 osv.) där man skriver in serienr. 2. Kolla om Canbuskablarna (KG-08625/KG-08615) är rätt kopplade på VG-kort. |  | CG-kort mäter noll | 1. Kolla att kablarna från PFC-kort till CG-kort sitter I ordentligt och att byglarna är I tryckta I kontakt ordentligt. |  | IO fallerar på Ampermeter DC Current och Misc | Det kan bero på att säkringarna på Top Panelen är skiftade. (Byt ut glassäkringen om det är felet). |  | CG fallerar på bulk | Testa om DC Current på kortet som fallerade.
| VG-kort smäller vid strömsättning | Kolla om de små kablarna på kabel KG-08610 (svarta seriekabeln från PFC-kortet till VG-korten) har skiftad position vid kontakt. |  | CG-kort mäter fortfarande noll efter byte av CG-kort | 1. Byt ut PFC-kortet. 2. Byt ut filterkortet om felet kvarstår. |  | IO fallerar på Voltmeter DC Voltage/AC Voltage | Testa om hela VG1. |  | Omtestat kort fortsätter fallera | 1. Testa att byta kort. 2. Testa att byta ut PFC-kort.
| Det går inte att exportera färdig Sverker 900 | Testa om Output Resistance på kortet som inte får godkänt. Blir den godkänd efter detta, behöver inte bulktest köras igen. |  | CG small när sverker var strömsatt. Det gick inte att starta upp sverker igen. | Byt CG kort som small och byt ut säkringarna som sitter på pfc. (kolla med multimeter vilken/vilka säkringar som inte fungerar).
| VG-kort fallerar Current Limits, DC Voltage Source, AC Voltage, DC Calibration och Output Resistance. | 1. Kolla seriekabeln som går från PFC till alla VG-kort, att den är ordentligt itryckt/ansluten. 2.Kolla om det saknas distansbricka på någon banankontakt under Filterkortet. |  | Vid installation av mjukvara visas felmeddelande "I2 unstrapped" (det kan säkerligen stå "I1" eller "I3" också). | 1. Kolla om kabel KG-08621, som länkar CG-korten till UI-kortet, är skadad eller inte sitter I ordentligt. Kontrollera även att stiften är I kopplade I kontakt och att kontakten sitter i ordentligt på CG-kablarna, från PFC till CG-kort. 2. Kolla om det finns synliga skador/saknas lödning på adress-porten på CG-kortet. 3. Prova CG-kort på en annan position.
| VG-kort fallerar på Output Resistance och Current Limits. T.ex. Fallerar VG1, 2 och 3 på Output Resistance och VG4 på Current Limits. | Kolla att jiggen är nedtryck ordentligt.

## Funktionstest
Sverker 900 Felsökning
Felkälla Funktionstest
Vad är fel | Åtgärd | Info
300 volttest: Sverker mäter upp 300, men värdet sjunker och dioder blinkar | Kolla att alla muttrar på filterkortet är åtskruvade och ingen sitter löst.
Display visar rött på "Voltage" och "Current" barer som I vanliga fall är vita när sverker startas I vanligt läge. Alltså fälten man ser mätvärde under t.ex. 300 volttest. | Det kan vara trasiga spolar på IO.
4,5 amptest: Klarar inte att köra 4 amp, men den klarar att köra 1 amp. | Kolla kabel KG-08614 (bandkabel mellan alla tre CG-kort) sitter I ordentligt eller om den är trasig.
4,5 amptest: Felmeddelande "I: Unknown 22". | Byt ut CG-kort. | OBS! Kortet kan leverera ut ampere trots felmeddelande! Enligt Ruben kan det vara någon mosfet (komponent) på CG-kortet som gått sönder. Det har hänt att CG-kort har fungerat på funktionstest, men har fått den här felkoden EFTER överslagstest när ANDRA funktionstestet görs.
4,5 amptest: Felkod 24003 och 20001 vid start av testet. | 1. Byt plats CG1 och CG3. 2. Byt ut CG2. 3. Byt ut CG1 och CG3. | Siffran I början av felkoden motsvarar vilket CG-kort. Kan heta t.ex 14003, det är CG1.
900 volttest: Felkod "U Max Power: 41005, 61005, 51005" | U4/AUX är aktiverad I menyn där man väljer testinställningar (t.ex. 300 V Test, där man ser bilder hur man ska koppla upp).
300 volttest: Sverkern mäter inte 300 V I displayen, utan mäter stadigt t.ex. 250 V. Vid mätning med multimeter (Fluke) generar den ut 300 V. | 1. Gör restore på VG1 och kalibrera om hela kortet. 2. Kalibrera om Voltmeter Zero Offset på IO-kortet. | Det kan vara att VG-kortet har fallerat under kalibrering på någon punkt, men kalibreringen har fått fortsätta så punkten Voltmeter Zero Offset (kalibrerar nollpunkten för voltmätaren) på IO-kortet blivit felkalibrerad. Även om VG-kortet sedan körs om, förblir IO-kortet felkalibrerad trots godkänd kalibrering.

## Övriga fel
Sverker 900 Felsökning
Övriga fel
Vad är fel | Åtgärd
Säkring på bordet går när man strömsätter Sverker | Det kan saknas distans under Power Supply
Sverker fallerar på Överslagstest | 1. Det kan saknas kylmattor på VG-korten. 2. Kolla om kablar är skadade eller glappar. 3. Kolla om kabel KG-08626 (grå kabel som går från UI, IO, VG1, VG4, VG3, VG2) har klämts mellan chassi och taggbricka, jordkabel eller mutter.
PTS krashar vid tidigt skede av kalibrering | Det kan vara att man råkat trycka ENTER efter att man skrivit in serienummer istället för Connect, då görs ett radhopp.
Samma punkt på flera kort fallerar I kalibrering. | Kolla att jiggen och kablarna är I tryckta helt.
Sverker eller PTS krashar under kalibrering. Sverker och PTS omstartas, men krashar igen vid uppstart av kalibrering. | Ta ut power kabeln ur Sverker och vänta en stund. PFC måste få tömmas på ström. Starta sedan upp och prova igen.

## Kortbyte
Sverker 900 Felsökning
Kortbyte | Åtgärd
Filterkortet | Testa om DC Calibration på samtliga VG-kort och DC Current på samtliga CG-kort (hela korten behöver inte köras om)
PFC | Fråga Ruben (?)
UI (display) | Testa om alla kort, resultaten sparas inte.